湖北省实验动物使用许可证验收规则（动态换证）

| 序 号 | 项 目 |  | 要 求 |  | 意 见 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 符合 |  | 不符合 |  | 备 注 |  |
| 1 | 组织机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主管部门和领导 |  | - ★应有负责科研或条件工作的领导主管本单位实验动物工作，该领导熟悉国家、行业和湖北省的有关法律和法规，考试合格。 - 有相应部门负责本单位的实验动物管理工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 从业人员 |  | - ★取得“湖北省实验动物从业人员培训合格证”。 - ◆须接受法制、职业道德教育和专业技术继续教育，有培训计划和培训记录。 - ◆定期体检合格证明 - ◆有劳动保护措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 动物实验部门管理人员 |  | - 具有医学、生物学及畜牧兽医学等相关专业大专以上学历。 2、屏障设施管理人员需经过专业培训。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 环境、设施条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 外部环境 |  | - ◆与生活区分开的独立设施，无法分开的，应有切实可行的隔离措施。 - 周围50米无影响动物繁育的污染源，或有有效的防污染措施。 - ◆室外环境整齐、卫生，无积水、杂草、垃圾积土及蚊蝇滋生地，定期消毒、杀虫、灭鼠。 - ◆人员、车辆进入动物实验设施前有消毒措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 内部环境 |  | - ◆人流、物流、气流组织合理，避免交叉感染。 - ◆有通风和温、湿度调控系统。 - ◆屏障以上设施应有火警、故障、温湿度、压差报警系统。 - ★有清洗、消毒、灭菌设备，有防止野生动物入内的设施。 - ★有消防设备、紧急出口。 6、★内环境指标温度、湿度、压差、噪声、氨浓度符合GB 14925-2001的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 区域布局 |  | ★动物实验设施与动物繁育设施分开设置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 特殊动物实验设施 |  | - 放射性与感染性动物实验设施应与常规动物实验设施分开设置。 - 放射性与感染性动物实验设施应经有关部门批准。 3、化学毒物染毒试验应在负压条件下、有保护设备的情况下进行，不得污染环境和伤害试验人员。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 动物尸体与废弃物处理 |  | - ◆有专门的动物废弃物暂存间或设备。 - ◆有密闭式动物尸体冷冻储存间或冰柜。 - ★动物废弃物与动物尸体应无害化处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 |  | 项 目 |  | 要 求 |  | 意 见 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 符合 |  | 不符合 |  | 备注 |
| 3.6 | 通讯 |  | ◆屏障环境以上设施应安装屏障内外通话设备。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 电源 |  | - ★屏障环境以上设施应配备应急电源或双路供电。 - 电器设备暗装，电器管线暗敷，由非洁净区进入洁净区的管线应可靠密封。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 上、下水 |  | - ★屏障环境以上设施屏障内应使用无菌水，上水管道应使用不生锈、不腐蚀、不造成无菌水二次污染的材料制成，如设下水，应安密封式下水口，下水管道应防锈、防腐蚀。 - 普通环境上水管道应符合生活饮用水要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | 室内环境测量仪 |  | ◆有温、湿度计等仪表。屏障设施应安装梯度微压差计；或安装温、湿度和室内气压传感器。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 动物实验用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 动物 |  | ★应使用具有“实验动物生产许可证”的 繁育单位生产的相应等级的实验动物，保存实验动物质量合格证明备查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 垫料 |  | 有良好吸湿性，粉尘少，无异味、毒性、油脂、杂质。须经灭虫，消毒灭菌后使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 饲料 |  | ★应饲喂有“实验动物生产许可证”的单位生产的饲料，保存实验动物质量合格证明备查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 饮用水 |  | ★普通级动物饮用城市生活用水，清洁级级以上动物饮用灭菌水。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 笼具 |  | - 采用无毒，耐腐蚀、高温，易清洗、消毒、灭菌，耐冲击的材料制成。 - 牢固，结实，动物不易逃逸。 - ◆笼具大小应符合GB14925-2001标准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 规章、制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 管理 |  | - 应有组织管理框架，不同部门和人员有明确的责任和分工。 - ◆有设施环境指标和设施设备运行、检修记录制度。 - ◆有完善的管理制度和操作规程，并在工作中落实。 - ◆有动物福利、生物安全保障措施和动物实验伦理审查规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 实验室 |  | - ★应按不同品种、品系和不同微生物分类级别的要求，在不同的设施(设备)中开展动物实验。 - ★同一饲养人员不得同时饲养不同微生物等级的实验动物。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 记录 |  | ◆有内环境指标记录，设备运行、维修及实验操作记录。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见： 验 收 专 家 签 名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：★为一票否决项目；◆为三票否决项目。